ครั้งที่  11  ประจำ  ธันวาคม  2552

คำถาม    สมาชิกตรวจ ค่า CK-MB จะสูงกว่า total CK ในตัวอย่าง control ของ  EQA:SC 0165   เพราะเหตุใค ??

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

ผมแสดงหลักฐานทั้ง 2 ตาราง ที่ตีพิมพ์ในวิชาการ 1 นาทีครั้งที่ 10 และยืนยัน  ค่า CK-MB จะน้อยกว่า total CK  อย่างแน่นอน และตารางระบุว่า ผป.MI จะมี CK-MB เพียง 2 – 12 % ของ total CK เท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตาม ดูในส่วนประกอบ กล้ามเนื้อหัวใจมนุษย์ ที่ส่วนใหญ่ยังเป็น CK-MM อยู่มาก 76 ถึง 87 % ขณะที่ CK-MB มี 13 ถึง 22 % หลักฐานตารางที่ตีพิมพ์ใน text book ยืนยัน Total CK สูงกว่า CK-MB มากหลายเท่า  ในตัวอย่าง EQA:SC 0165 เติม Porcine heart crude extract หรือกล้ามเนื้อหัวใจล้วนๆ ไม่ได้ทำขั้นตอน heat treat ก่อนเติมใน control serum จึงมี CK-MB สูง

ผลสำรวจสมาชิกหลายรายรายงานค่า CK-MB สูงกว่า total CK ในตัวอย่าง control ของ  EQA:SC 0165 จริง เราลองพิจารณาเหตุผล Error จาก วิธีตรวจ CK-MB ในแล็บ ( ไม่พิจารณาการเก็บตัวอย่างผู้ป่วย เพราะว่าใช้ Lyophilysed Serum ) จะมีโอกาสผิดพลาดได้อย่างไร ??

ทบทวนวิธีการหา enzyme activity ของ CK-MB Nac   แบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนหนึ่งหา  total  CK Nac-activate และอีกส่วน นำไปหา CK-MB Nac-activate

วิธี CK-MB Nac-activate ต้องการ antibody กด CK-M เป็น CK-M subunit inhibit (เป็น Immunodepression ) เหลือแต่ CK-B subunit ในปฏิกิริยา enzyme-substrate ซึ่งเท่ากับหา activity  CK-B Nac-activate ( subunit เดียว) และคำนวณผล CK-MB ในขั้นสุดท้ายมีค่าเป็นสองเท่าของ CK-B ที่วัดได้( สองซับยูนิทคือ CK-M + CK-B ) วิธี Oliver and Rosalk  หาค่า activity ของ CK-MB โดย kinetic rate reaction  ติดตาม activity โดยวัดค่า  A/นาที ของ  NADPH  ที่  340  nm  (ดู สมการในวิชาการ 1 นาที ครั้งที่ 10 )

ความผิดพลาดของสมาชิก แบบที่ 1

ในสูตรน้ำยามี antibody inhibit of CK-M ในปริมาณ ไม่ต่ำกว่า 2000 U/L ซึ่งสามารถยับยั้ง CK-M ในซีรั่มตัวอย่างได้เต็มที่หรือสมบูรณ์ดี ที่ total CK  ( CK-MM + CK-M ของ CK-MB ) ไม่เกิน 1000 U/L  ดังนั้น ในตัวอย่าง SC 0165 ที่มีค่า total CK Nac KE 37’ C ที่ concensus mean 2537 U/L จะต้องเจือจางด้วย NSS อย่างน้อย 3 – 5 เท่า  เพื่อให้เหลือ total CK  ไม่เกิน 1000 U/L   ใครที่ไม่ทำขั้นตอนเจือจางนี้  ผลคือ CK-M ถูกกดไว้ไม่หมด  ยังมี CK-M ที่ไม่ถูก inhibit อีกมาก + CK-B ( จึงใกล้ๆ total CK ) ร่วมกันทำปฏิกิริยา และให้ค่า  A/นาที  แล้วยังคูณค่าด้วย 2 ( หรือ factor เป็น 2 เท่า ) ตบท้ายอีก  แน่นอนว่า ผล  ค่า CK-MB จะสูงกว่า total CK ในตัวอย่าง control ของ  EQA:SC 0165 และผมสังเกตุว่า มีสมาชิกหลายรายไม่ได้ส่งผล  total CK มาให้โครงการ  จึงคาดว่าสมาชิกหลายรายอาจจะไม่มีการพิจารณาปัญหาข้อนี้ เพื่อการตัดสินใจว่าจะต้องเจือจางตัวอย่างหรือไม่ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างส่วนที่สอง ไปตรวจ CK-MB

ความผิดพลาดของสมาชิก แบบที่ 2

ในการออกแบบ วัด kinetic rate reaction  ติดตาม วัดค่า  A/นาที ของ CK-B (จาก CK-MB ที่ค่าสูงๆ) จะต้องรู้ค่า

Linearity ของปฏิกิริยา kinetic  ที่ ปริมาณ activity สูงสุดเท่าใด แสดงในน้ำยา kit  แต่ เท่าทีผมสังเกตุ ค่า linearity  ของ

น้ำยา commercial kit บางยี่ห้อกำหนด 250 U/L บางยี่ห้อกำหนด 500 U/L ขึ้นอยู่กับการออกแบบวิธีทำในขั้นตอนวิเคราะห์

ของน้ำยา commercial kit  เช่นออกแบบสัดส่วน ปริมาตร Sample ต่อ ปริมาตร Reagent ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งสมาชิก

แล็บต้องตรวจค้นคุณสมบัติของน้ำยา ( ทำ Validation ) และวิธีทำข้อนี้   ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นค่าสูงเท่าใดก็ได้ ( สูงเกินค่า

linearity ?? )  ถ้าหาก เกิน linearity  แล็บที่ไม่ทำขั้นตอนเจือจางตัวอย่าง (เพื่อให้ค่าต่ำกว่าค่า  inearity แล้วตรวจซ้ำใหม่ )

ก็ไม่ถูกต้อง  และเมื่อผล คูณค่า CK-B ด้วย 2 ซึ่งให้ค่า CK-MB สูงมาก เป็น false+ve

ค่า control  ที่มีค่า total  CK ปกติ และ CK-MB ไม่สูง  จะไม่พบปัญหา ค่า CK-MB จะสูงกว่า total CK

ประกาศ

เนื่องจาก วิธี CK-mass ในโปรแกรม EQA:SC ยังสรุป consensus value ไม่ได้ อาจเพราะ non-specificity ใน Immuno assay จึงขอตัดออกจาก EQA:SC ในการประเมินครั้งต่อไป และขออภัย (หากสมาชิกจะตรวจประเมิน ต้องหาบริการ EQA ในกลุ่ม Immunoassay แยกตามกลุ่มเครื่องวิเคราะห์  ครับ)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

คำถาม   อยากได้ % Bias as Method Validation ของการตรวจ test อื่น ๆ เช่น ทางโลหิตวิทยา

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

ขั้น desirable ของ Analytical %CV และ %Bias  ที่ Dr. Fraser เสนอเป็นขั้นกำหนดคุณภาพกลาง ๆ ดังตาราง

@@@@@@@@@@@@@@@@