ครั้งที่  13  ประจำ กุมภาพันธ์  2553

คำถาม    อยากทราบว่าผลคุณภาพของสมาชิกโดยคุณภาพรวมที่ทำ EQA:SC ปี 2552 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  อยากทราบชื่อแล็บที่ได้สุดยอด  Top-Thirty  of the YEAR 2009

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

เดือน มกราคม ผมได้รายงานคุณภาพในภาพรวมของประเทศไทย  เดือนนี้ ก็มีสมาชิกถามหาว่าแล็บใดคุณภาพดีที่สุดหรือสุดยอดในปีที่ผ่าน มา  ขอชมเชยสมาชิกที่พากเพียร อดทนในการทำงาน EQA มาตลอดปี  ทำการวิเคราะห์ส่ง Report ครบ 12 เดือนในปี 2009 ที่ผ่านมา  คำถามนี้ผมรายงานตอบสนองได้เลย  ความจริงก็ทำมานานแล้วแต่ไม่เคยแจ้งสมาชิก (เพราะอาจเป็นดาบสองคม) จึงขอให้รายงานนี้ ส่งผลบวก มองในแง่ดี ส่งเสริม และเป็น reference lab สามารถแนะนำช่วยเหลือแล็บอื่นๆที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

ขอชมเชยผลงานแล็บคุณภาพดีเลิศหรือแล็บยอดเยี่ยม ชมเชยบุคคลสุดยอด Quality Managerของแล็บผู้นำ เข้าชิง Top-Thirty ประจำทุกๆเดือน ( เราส่งผลแจ้งให้เฉพาะแล็บ Top-Thirty ทราบ แล็บอื่นๆจะไม่รู้ ) ณ.บัดนี้ เมื่อประมวลข้อมูลค่าเฉลี่ย MVIS รวมทุกเดือน ( หรืออย่างน้อยส่งผลมากกว่า 6 เดือนใน 1 ปี ) ตลอดปี 2009  เราได้แล็บคุณภาพเป็นเลิศ Top-Thirty YMVIS ปี 2009  ดังประกาศรายชื่อต่อไปนี้  ( ดูภาพ )

คำถาม  การตรวจ HDL-C Direct มีหลักการตรวจอย่างไร  และวิธี Indirect ทำอย่างไร ?

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

ในช่วง 10-20 ปีที่แล้ว  การตรวจ HDL-Cholesterol มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนตรวจ  คือ การตกตะกอน LDL-C และ VLDL-C ( กลุ่ม apo B-containing lipoproteins) ด้วย สารโพลีแอนไออน ( เช่น Heparin-manganese Chloride, Dextran sulfate) หรือด้วยสาร Phosphotungstate, หรือสาร Polyethylene glycol อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมกับอิออนโลหะ(บวก)เช่น Mg++, Mn++,  ขั้นต่อไปจึงปั่นเหวี่ยง centrifuge ให้ตะกอนนอนก้นหลอดทดลอง   ดูดเอาส่วนใสออก    แล้วจึงนำส่วนใสมาเป็นตัวอย่างตรวจ HDL-Cholesterol  ด้วยน้ำยาเกิดสี Liebermann-Berchard (น้ำยากรด Acetic anhydride + aceticacid + Sodium sulfate ) เกิดสีเขียวน้ำเงิน วัดสี Colorimetric ที่ 410 nm. ในขั้นสุดท้าย

ในปัจจุบันเรามีวิธี Enzymatic โดย เอนไซม์ CO ( cholesterol oxidase ) และ ให้ Cholesterol ในซีรั่มเป็นซับสเตรท

แต่เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนตกตะกอน และเพื่อประโยชน์ให้ตรวจได้ด้วยเครื่องอัตมัติในสมัยนี้  โดยออกแบบน้ำยาให้เติมลงในซีรั่มโดยตรง(ไมต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนตรวจ ) ส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกัน homogeneous คือไม่ขุ่น ไม่มีตะกอน  เกิดสี Enzyme Colorimetric แล้ววัดสีได้เลย เราจึงเรียกวิธีตรวจโดยตรงนี้ว่า Direct Method   วิธีคิด(ออกแบบ)คือ เรารู้ว่าในซีรั่มมี HDL-C + LDL-C + VLDL-C  ดังนั้นในสูตรน้ำยาต้องมีสารที่ block หรือปิดกั้น LDL-C และ VLDL-C ไว้ได้สมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อไม่ให้ไปทำปฏิกิริยากับน้ำยาเกิดสี  แต่ต้องไม่ปิดกั้น HDL-C เพื่อให้ไปทำปฏิกิริยาได้

มีหลักการ block ปิดกั้น LDL-C + VLDL-C หลายวิธี  หรืออาจกล่าวได้ว่า วิธี Direct Method มีหลายวิธี นั่นเอง   ยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์ วิธี Indirect และไม่ปรากฏวิธี HDL-C Indirect ครับ ( อย่าสับสนปนเปไปกับ Indirect ISE, Indirect Bilirubin นะครับ )

HDL-C  Direct Method  4  วิธี  ดังนี้

1 ) Immuno-Inhibition Method

เนื่องจาก มีโปรตีนจำเพาะจับโมเลกุลไลโปโปรตีน LDL-C + VLDL-C ( ดูวิชาการ 1 นาทีครั้งที่ 8 เดือนกันยายน 2009 )อยู่  วิธี direct จึงปิดกั้น LDL-C + VLDL-C ด้วย protein antibody ที่จำเพาะต่อแอนติเจน (  โปรตีน กลุ่ม apo B-containing lipoproteins )  เช่น วิธีน้ำยาของ WAKO , Diasys , AU system , Becman Coulter  เป็นต้น

2 )  Polyanions Method

เนื่องจาก Cholesterol ester  = Cholesterol จับ fatty acid อยู่   และเนื่องจาก fatty acid มีความเป็นประจุบวก  LDL-C + VLDL-C มีความเป็นประจุบวก มากกว่า  HDL-C  นอกจากจะจับ Albumin แล้วยังเลือกจับสารติดประจุลบอื่นๆ  ที่จับได้แน่นคือกลุ่ม Polyanions ต่างๆ เช่น

  - Dextran  /  PEG  ( polyethylene glycol )  เช่น น้ำยา ROCHE , แต่ก่อน Vitros เคยใช้แม่เหล็กติด Dextran (

mol.wt. 50,000 ) จับ LDL-C + VLDL-C ไว้

2.2   Detergent / Polyanions  เช่น น้ำยา Beckman ใช้ specific detergent

3 )   Elimination / Catalase Method

หลักการวิธี อาศัยเอนไซม์ catalase ย่อยสลาย LDL-C + VLDL-C ที่มีความหนาแน่นน้อยจำเพาะ  คงเหลือ HDL-C  ความหนาแน่นสูง เช่นน้ำยา  Vitros , Menarini , Advia

4 )  Accelerate Method

หลักการวิธี อาศัย สารเร่งปฏิกิริยา ( สาร?ปกปิด  มีสิทธิบัตร )เร่งเอนไซม์  CO ( cholesterol oxidase ) กับ LDL-C +

VLDL-C ซับสเตรท เกิดปฏิกิริยาก่อน จนซับสเตรทหมดไป  เหลือแต่ HDL-C  แล้วใช้ detergent จำเพาะ แยก cholesterol ออกจาก HDL-C เพื่อทำปฏิกิริยากับ CO และปฏิกิริยาเกิดสีในขั้นสุดท้าย เช่น น้ำยา ABX Pentra ของ HORIBA ,  น้ำยา Architech ของ 0Abbott , bioMerieux  เป็นต้น  ดูภาพปฏิกิริยา

วิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ มีวิธีวัดแสงการสะท้อน Reflextion จาก microslide  ใน dHDL ของ VITROS

@@@@@@@@@@@@@@@@