การรายงานผลการตรวจ Troponin T สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Elecsys2010/cobas e411 และ Modular E170/cobas e601 และเครื่องตรวจ point of care รุ่น cobas h 232 ได้มีการปรับปรุงหน่วยการรายงานผลใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติ European Society of Cardiology/American College of cardiology (ESC/ACC) และ The National Academy of Clinical Chemistry/American Association of Biochemistry (NACB/AACC) โดยเปลี่ยนหน่วยจากเดิม “ng/mL” เป็น “ng/L” โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1  การตรวจ high sensitive Troponin T ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ cobas e411

| ค่า cut-off | หน่วย |  |
| --- | --- | --- |
|  | เดิม | ใหม่ |
| อ้างอิง 99th percentile (ที่ค่า CV <10%) | 0.014 ng/mL | 14 ng/L |
| WHO cut-off | 0.1 ng/mL | 100 ng/L |

2.   การตรวจ Troponin T ด้วยเครื่องตรวจ point of care รุ่น cobas h 232

| หากค่า Troponin T ใน sample | ผลที่ปรากฎ บนหน้าจอเครื่อง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า 50 ng/L | < 50 ng/L | ผู้ป่วยไม่น่าจะเกิดภาวะ Acute myocardial infarction หากมีอาการทางคลินิกควรตรวจวัดซ้ำอีก ครั้ง (เช่น ภายหลัง 3-6 ชั่วโมง) ก่อน rule-out ผู้ป่วย |
| อยู่ระหว่าง 50-100 ng/L | 50-100 ng/L | ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะ Acute myocardial infarction เพื่อการประเมินทางคลินิกควรตรวจวัดซ้ำภายหลัง 3-6 ชั่วโมงตามแนวทางเวชปฏิบัติ ผลการตรวจ Troponin T ที่ได้มีค่าความถูกต้องที่ cv > 10% |
| ช่วงระหว่าง 100 ng/L และ 2,000 ng/L | รายงานผลเป็น ตัวเลข เช่น 900 ng/L | ผู้ป่วยน่าจะเกิดภาวะ Acute myocardial infarction ผลการตรวจ Troponin T ที่ได้มีค่าความ ถูกต้องที่ cv < 10% |
| สูงกว่า 2,000 ng/L | > 2,000 ng/L | ผู้ป่วยเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะ Acute myocardial infarction ปริมาณ Troponin T ที่ตรวจพบสูงกว่า measuring range ของเครื่อง |